Załącznik nr 3/1

WYMAGANIA DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO DO PAKIETU NR 1

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator immunochemiczny, nie starszy niż z roku 2009/2010r. |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |
| 3. | Możliwość automatycznej analizy minimum 15 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki, przy użyciu metod chemiluminescencji. |  |
| 4. | Maksymalna wydajność analizatora nie mniej niż 85 oznaczeń na godzinę. |  |
| 5. | Chłodzone miejsca odczynnikowe (chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora do temp. lodówki 2-12 st. C) |  |
| 6. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji. |  |
| 7. | Trwałość odczynników i kalibratorów po otwarciu do terminu ważności podanego na opakowaniu. |  |
| 8. | Dla testów HIV , HBsAg , HCV wyniki muszą być jednoznacznie interpretowane w oparciu o wyznaczony cut-off bez podawania wartości granicznej tzw. szarej strefy. |  |
| 9. | Analizator podaje czas zakończenia badania. |  |
| 10. | Brak strat odczynnika w przypadku obecności mikroskrzepu lub pęcherzyka powietrza w próbce badanej. Aparat w pierwszej kolejności sprawdza jakość próbki badanej a potem dozuje odczynnik konieczny do wykonania badania. |  |
| 11. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. |  |
| 12. | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator. |  |
| 13. | Odczynniki gotowe do wstawienia do karuzeli odczynnikowej bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. (bez konieczności ogrzewania) |  |
| 14. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze min. 60 próbek. |  |
| 15. | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych. |  |
| 16. | Analizator pracujący z wykorzystaniem jednego rodzaju statywu dla próbek pierwotnych i wtórnych o różnej objętości oraz dla różnego materiału badanego. |  |
| 17. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora. |  |
| 18 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa) |  |
| 19. | Stabilność kalibracji minimum 30 dni dla wszystkich parametrów. |  |
| 20. | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbek |  |
| 21. | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń. |  |
| 22. | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych |  |
| 23. | Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stan pauzy.( stan gotowości, stand by) |  |
| 24. | Czas otrzymania wyniku dla każdego parametru max. 40 minut od czasu wstawienia próbki do analizatora. |  |
| 23. | Detektor skrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i próbek |  |
| 24. | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer i monitor |  |
| 25. | Analizator wyposażony w UPS. |  |
| 26. | Włączenie aparatu do istniejącego w Laboratorium systemu komputerowego. |  |
| 27. | Pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy,24 godziny na dobę na koszt Wykonawcy. |  |
| 28. | Wykonawca dostarczy lodówkę umożliwiającą przechowywanie odczynników poza pokładem analizatora. |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)