Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla automatycznego

systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

Producent /Firma:                                                                          Typ aparatu:

Kraj pochodzenia:		                                                        Rok produkcji :

| L.p. | #### Parametry wymagane | #### Parametry graniczne | Parametry #### oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | Tak |  |
| 2. | Ilość miejsc w aparacie 50-60 | Tak |  |
| 3. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych-potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną ( zgodnie z R.M.Z z dnia 12.01.201 ) w formie pisemnej w języku polskim- dołączyć do oferty | Tak |  |
| 4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | Tak |  |
| 5. | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | Tak |  |
| 6. | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających,umożliwiających wzrost drobnoustrojów | Tak |  |
| 7. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | Tak |  |
| 8. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego firmy Marcel podłączenie do sieci. | Tak |  |
| 9. | Wizualna, jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym na podstawie zmiany zabarwienia czujnika /sensora w przypadku wyników dodatnich | Tak |  |
| 10. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 11. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża | Tak |  |
| 12. | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego,uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta o ciężarze poniżej 100 gram | Tak |  |
| 13. | Adres najbliższego punktu serwisowego, nr. telefonu lub fax. | Tak |  |
| 14. | Przydatność butelek do użytkowania- minimum 6 miesięcy. | Tak |  |
| 15. | Określenie warunków sposobu niszczenia butelek. | Tak |  |
| 16. | Certyfikat zgodności. | Tak |  |
| 17. | Możliwość preinkubacji w tem. pokojowej pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu do 24 h | Tak |  |
| 18. | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie aparat | Tak |  |
| 19 | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii | Tak |  |
| 20 | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny, na czas usunięcia uszkodzenia, w przypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych |  |  |
| 21 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia | Tak |  |
| 22 | Zmiana czasu inkubacji pojedynczej próbki | Tak |  |
| 23 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik | Tak |  |
| 24 | Wykonawca zapewni w cenie oferty obsługę serwisową na cały czas trwania umowy | Tak |  |

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia oraz do wszystkich oferowanych podłoży instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- …………………., dnia

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej