Pakiet  nr 1                                                                                                                                                                                                              Załącznik 2/1

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | ASORTYMENT | Producent | *Numer Katalogowy lub symbol katalogowy | ILOŚĆ op. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134şC/7 min. i 121şC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg PN EN ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt |  |  | 40 op. po 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134şC/5,3 min. i 121şC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg PN EN ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt |  |  | 30 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg PN ENISO 11140-1 |  |  | 100 op. po 480 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Test kontroli jakości zgrzewu |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temperaturze 121şC i 134şC , o czasie inkubacji 24/48 godz |  |  | 8 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg ISO 11140, (dołączyć deklarację producenta) kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego oraz rurowego w jednym. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika 134ºC/3,5 min. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż 2010r. Kapsuła składa z dwóch elementów - jedna część wykonana za specjalnego plastiku, druga z porowatego metalu - każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i 1 przyrząd PCD. |  |  | 1op. po 400 szt.+ przyrząd PCD |  |  |  |  |  |
| 7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134şC/7 min. i 121şC/20 min., wskaźnik w technologii Klasy 6, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. |  |  | 6 op. po 400 szt.+ przyrząd PCD |  |  |  |  |  |
| 8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134şC/5,3 min. i 121şC/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. |  |  | 3 op. po 400 szt.+ przyrząd PCD |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, 400ml |  |  | 15 opak. po 400ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. |  |  | 20 opak. po 650 ml |  |  |  |  |  |
| 11 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. |  |  | 18 opak. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, |  |  | 18 opak. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Gotowy zestaw 4 testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie wymazówki do pobierania wymazu, fiolka z argininą oraz fiolki próby kontroli pozytywnej i negatywnej. Ninhydryna w postaci żelu. Inkubacja 5 do 50 min. w temp. 57°C-60°C. Kompatybilne z inkubatorem wykorzystywanym do inkubacji fiolkowych wskaźników biologicznych, konieczny odpowiedni zakres temperatur. |  |  | 5 opak. po 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  1:

Brutto : …………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………)

Netto:  ……………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………)

*UWAGA: w przypadku nie nadania numeru katalogowego dla danego asortymentu przez producenta należy podawać symbol katalogowy producenta.

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej