Załącznik nr 2/1

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie,

nr procedury: DEZ/P/341/ZP-28/2017

To jest: łóżek szpitalnych w ilości 19 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi  w ilości 19 sztuk i taboretami na śrubie w ilości 19 sztuk oraz wieszaków do kroplówki w ilości 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wkładem z płyty dwustronnie laminowanej, wodoodpornej | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok prod. 2017 | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Leże min. czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm ułatwiające utrzymanie czystości i dezynfekcji leża | TAK |  |
|  | Łóżko pozbawione jakichkolwiek elementów pod między ramą leża a podłogą dla łatwego utrzymania czystości pod łóżkiem. | TAK |  |
|  | Powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2220 mm, (+/- 20 mm) - szerokość całkowita: 985 mm, (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość: 850 mm, (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców i segmentu uda oraz wysokości za pomocą pilota z możliwością blokady. |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 405-810mm |  |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie 0-70° (+/-5°) |  |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia uda, w zakresie 0-40° (+/-5°) |  |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga ok. 0-12° |  |  |
|  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 0-12° |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w funkcję pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda |  |  |
|  | Kółka tworzywowe 100 mm, antystatyczne ,każde wyposażone w hamulec jazdy i obrotu |  |  |
|  | Barierki boczne trzyczęściowe składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52:2010 (prawa, lewa) |  |  |
|  | Łóżko wyposażone wysięgnik pacjenta z trójkątnym uchwytem do trzymania, z możliwością regulacji długości |  |  |
|  | Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota |  |  |
|  | Regulacja sekcji leża za pomocą pilota blokującego wszystkie funkcje dostępne w łóżku |  |  |
|  | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 210kg |  |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, antyalergicznym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy o grubości min. 100mm |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (atesty, certyfikaty, karty katalogowe) Dołączone wraz z ofertą. |  |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski – dołączyć do oferty |  |  |
|  | Do każdego lóżka: szafka przyłóżkowa o wymiarach: wysokość – 840mm, szerokość – 560mm, głębokość – 420mm wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 354x354mm. Między szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 70mm, w dolnej części pod drzwiczkami półka na buty o wysokości 100mm wykonana z siatki metalowej, malowanej proszkowo. Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. Ø 50 z bieżnikiem niebrudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek. Blat szafki z płyty laminowanej, blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm z regulowana wysokością w zakresie 900-1030mm. Uchwyty w szafce metalowe, jedna wyjmowana pólka wewnątrz zamykanej komory. |  |  |
|  | Do każdego lóżka: Taboret z regulacją wysokości w granicach 650-900 mm (+-5mm), średnica siedziska 390mm, grubość siedziska 100mm , średnica podstawy 640mm , zmywalny , gama kolorów do wyboru . |  |  |
|  | Wieszak kroplówki mocowany w narożniku leża – 7 szt. na wszystkie łóżka |  |  |
|  | ## Jedno z łózek wyposażone w aparat do ucisku sekwencyjnego kończyn dolnych do profilaktyki zakrzepicy lub masażu limfatycznego o następujących parametrach: |  |  |
|  | Aparat współpracujący z mankietami 1 oraz 3 komorowymi |  |  |
|  | Każda komora posiadająca własny zawór |  |  |
|  | Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach jednocześnie. |  |  |
|  | Jednoczesne tłoczenie powietrza do dwóch podłączonych mankietów |  |  |
|  | Ustawianie czasu przerwy / wypuszczenia powietrza z komór alternatywnie 28, 48, 60 sekund |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V 50/60 Hz |  |  |
|  | Pobór mocy max. 35 VA |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia: 120-140 mm Hg dla stopy, 20 – 60 mmHg dla nogi |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia w każdej komorze co 5 mm Hg |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą klawiszy funkcyjnych |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny akumulator |  |  |
|  | Automatyczne włączenie akumulatora przy braku zasilania zewnętrznego |  |  |
|  | Praca na akumulatorze w pełni naładowanym minimum 7 godzin |  |  |
|  | Pełna automatyka rozpoznania podłączonego mankietu |  |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa: - nieszczelność mankietu - niesprawność systemu zasilania - nieszczelność połączenia mankiet – aparat - rozpoznanie różnicy ciśnienia w mankiecie od zadanego |  |  |
|  | Rodzaje możliwych mankietów jednorazowych do podłączenia: - mankiet na całą nogę 3 komorowy S, M, L, XL - mankiet na łydkę 3 komorowy S, M, L, XL - mankiet typu but 3 komorowy uniwersalny - mankiet na stopę uniwersalny Mankiety do stosowania na 1 pacjencie. |  |  |
|  | Rodzaje możliwych mankietów wielorazowych do podłączenia: - mankiet na całą nogę 3 komorowy uniwersalny - mankiet na łydkę 3 komorowy uniwersalny - mankiet typu but 3 komorowy uniwersalny - mankiet na stopę uniwersalny |  |  |
|  | Możliwość ustawienia programu na masaż limfatyczny |  |  |
|  | Wszystkie funkcje wyświetlane na ekranie LCD |  |  |
|  | Waga sterownika max 4 kg |  |  |
|  | Wymiary 200 x 170 x 190 mm +/- 10 mm |  |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 53. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 54. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 55. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 56. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 57. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 58. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 59. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 60. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 61. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 62. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 63. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 64. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo