Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

reprezentowany przez:

…………………………….

…………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji/upoważnienie lub pełnomocnictwo –

- oryginał lub poświadczona notarialnie kopia)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla analizatora biochemicznego

Producent /Firma :                                                                        Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji :

| # L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator selektywny , wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random Access), wolnostojący (nie typu benchtop). Nie starszy niż 2011 rok, po aktualnym pierwszym przeglądzie na koszt oferenta | Tak |  |
| 2 | Oferent wydzierżawi stację uzdatniania wody, nie zintegrowaną z analizatorem, możliwość wykorzystania wody do innych analizatorów. Optyczna sygnalizacja żywicy . Zastosowanie bezprądowej pompy permeatu. Wymiana filtrów w cenie dzierżawy stacji | ## Tak |  |
| 3 | Wydajność analizatora co najmniej 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę | Tak |  |
| 4 | Wydajność modułu ISE powyżej 160 oznaczeń na godzinę z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej. Elektrody bezobsługowe. | Tak |  |
| 5 | Możliwość oznaczania enzymów , substratów, pierwiastków, jonów (ISE) , białek specyficznych, | Tak |  |
| 6 | Minimum 6 wydzielonych pozycji na próbki CITO | Tak |  |
| 7 | Przedział odczynnikowy na minimum 45 miejsc. Możliwość zastosowania 1-4 odczynników na test. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych | Tak |  |
| 8 | Uzupełnianie odczynników w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |
| 9 | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8°C. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. | Tak |  |
| 10 | Minimum 80 chłodzonych pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawanie próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora, | Tak |  |
| 11 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2ml. | Tak |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczenia próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m.in. dla stężonych kalibratorów | Tak |  |
| 13 | Detekcja poziomu odczynnika i próbki. Detektor obecności mikroskrzepu w badanej próbce. | Tak |  |
| 14 | Wszystkie pojemniki na wodę, kuwety i ścieki w powierzchni analizatora, co nie zwiększa powierzchni zajmowanej przez sam aparat | Tak |  |
| 15 | Stały dostęp do zmieniacza kuwet bez konieczności przerywania pracy aparatu. | ## Tak |  |
| 16 | Podłączenie analizatora do LIS – Marcel na koszt Oferenta | Tak |  |
| 17 | UPS-y podtrzymujące pracę analizatora i komputera | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 19 | Zapewnienie usunięcia awarii przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę . ( Podać dane kontaktowe serwisantów) | Tak |  |
| 21 | Dostawa analizatora w terminie do 7 dni roboczych | Tak |  |

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstość kalibracji modułu ISE. |  | Codziennie kilka razy dziennie – 0 pkt, do 3 tygodni – 4 pkt, rzadziej niż co 3 tygodnie – 10 pkt |
| 3 | Analizator pracujący bez zintegrowanej stacji uzdatniania wody. Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu |  | Do 3 l/h pracy aparatu – 15 pkt, powyżej 3 l/h pracy aparatu – 0 pkt |
| 4 | Kuwety jednorazowego użytku lub praca z kuwetami mytymi |  | Kuwety jednorazowe – 15 pkt, kuwety myte -0 pkt |

......................................,dn. .......................................

.................................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo