Załącznik nr 2

Dostawa aparatu KTG wraz z wózkiem pod aparat w ilości 1 sztuki dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie,

nr procedury: DEZ/P/341/ZP-34/2017

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry dla zaawansowanego kardiotokografu do monitorowania ciąży bliźniaczej z dodatkowymi funkcjami EKG płodu oraz EKG, saturacji i ciśnienia krwi matki:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja monitorowania tętna płodu dla ciąży pojedynczej i bliźniaczej | TAK |  |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy 1.0 MHz, wodoszczelny – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 30-240 bpm | TAK |  |
|  | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² | TAK |  |
|  | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania aktywności skurczowej macicy rodzącej metodą pośrednią i bezpośrednią | TAK |  |
|  | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Cewnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzmacicznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania wszystkich przetworników na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego monitorowania EKG płodu z elektrody płodowej | TAK |  |
|  | Elektroda płodowa – 2 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego monitorowania EKG rodzącej z elektrod przedsercowych | TAK |  |
|  | Niezależny kanał umożliwiający monitorowanie EKG płodu lub matki bez przerywania monitorowania bliźniąt metodą ultradźwiękową | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego monitorowania saturacji krwi matki | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji krwi rodzącej na palec – 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi rodzącej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych i dodawania własnych notatek | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Licznik czasu badania NST | TAK |  |
|  | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |
|  | Wydruk krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach | TAK |  |
|  | Możliwość pracy przez 3 doby na jednym opakowaniu papieru | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć zapisu w aparacie | TAK |  |
|  | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią |  |  |
|  | Wózek pod aparat KTG |  |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 39. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 40. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 41. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 42. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 43. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 44. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 45. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 46. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 47. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 48. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 49. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 50. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo