Załącznik nr 2

Dostawa myjni ultradźwiękowej z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych

do SPZZOZ w Wyszkowie w ilości 1 sztuki

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP-8/2017

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla myjni ultradźwiękowej

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji :

| # L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia instrumentów laparoskopowych, małoinwazyjnych i skomplikowanych oraz narzędzi chirurgicznych | Tak |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, nastołowe, nie wymagające podłączenia na stałe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej | ## Tak |  |
|  | Robocza pojemność komory 20 litrów (± 1 litr) | Tak |  |
|  | Komora myjni, pokrywa oraz kosz załadowczy wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wymuszony przepływ pulsacyjny przez wszystkie podłączone kanały wewnętrzne mytych narzędzi jednocześnie | Tak |  |
|  | Praca w obiegu zamkniętym - brak automatycznego spustu roztworu z komory urządzenia po zakończeniu procesu. Możliwość wielokrotnego użycia raz sporządzonego roztworu w komorze myjni | Tak |  |
|  | Czujnik otwarcia pokrywy, powodujący wyłączenie ultradźwięków i restart cyklu mycia po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
|  | Czujnik poziomu roztworu roboczego, brak możliwości uruchomienia cyklu przy zbyt niskim poziomie | Tak |  |
|  | Pokrywa myjni na zawiasach, brak potrzeby zdejmowania pokrywy na czas załadunku urządzenia | Tak |  |
|  | Wspomaganie otwierania pokrywy myjni siłownikiem pneumatycznym, możliwość załadunku i wyładunku bez potrzeby przytrzymywania pokrywy | Tak |  |
|  | Kosz załadowczy z możliwością podłączenia co najmniej 12 narzędzi kanałowych | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego mycia narzędzi na dwóch tacach DIN 1/1 o wymiarach 480x250x50 mm w koszu załadowczym urządzenia | Tak |  |
|  | Szybkie opróżnianie komory za pomocą pompy spustowej | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | ## Tak |  |
|  | Panel sterujący na przedniej ściance urządzenia wyposażony w min. 2-rzędowy wyświetlacz LCD i klawiaturę membranową lub ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Komunikaty na ekranie w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji czasu procesu do co najmniej 20 minut | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury roztworu roboczego do 50 °C | Tak |  |
|  | Wyświetlane informacje: czas do końca procesu, temperatura roztworu podczas cyklu, aktualna godzina | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe ze standardowego gniazda 230V z uziemieniem | Tak |  |
|  | Maksymalna pobierana moc szczytowa 1800 W | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodne z dyrektywą 93/42/EEC. Do oferty dołączyć deklarację zgodności. | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Kosz załadowczy z rozdzielaczem - 1 szt. | Tak |  |
|  | Adaptery o różnych średnicach do instrumentów bez złącza luer – 10 szt. | Tak |  |
|  | Wężyki przyłączeniowe z końcówkami luer ze stali kwasoodpornej – 12 szt. | Tak |  |
|  | Zestaw filtrów do komory urządzenia | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć autoryzację wystawioną przez producenta nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania ofert) | Tak |  |
|  | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i doraźnej konserwacji urządzenia | Tak |  |
|  | Drugie szkolenie personelu (przypominające) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – 2 szt. | Tak |  |
| 35. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 36. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 37. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 38. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 39. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 40. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa jak: Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności , - itd. | # TAK wymienić, # dołączyć do oferty # kopie odpowiednich # dokumentów |  |

UWAGA:  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych zostanie odrzucona.

………………………………………….

miejscowość, data

………..................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo