Załącznik nr 2 do SIWZ

Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu

do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego.

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 15/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Respirator noworodkowy z nieinwazyjnym wspomaganiem oddechu

Nazwa urządzenia /model:………………………………

Producent:……………………………………………….

Kraj pochodzenia:………………………………………

Rok produkcji: min. 2019r.

| Lp | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 9,5 kg | TAK |  |
| 8. | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm | TAK |  |
| 9. | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 10. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS | TAK |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 4. | PSV | TAK |  |
| 5. | SIMV + PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel (z bezpośrednią regulacją wartości tych ciśnień) | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |
| 12. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC | TAK |  |
| 13. | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”. | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |
| 10.1 | NCPAP 2-13 cmH2O (bezpośrednia regulacja wartości ciśnienia) | TAK |  |
| 11. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |
| 19. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 20. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK 3 sztuki |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK 6 szt. |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |
| 7. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK 3 szt. |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 9. | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 10. | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. | TAK 6 szt. różnych rozmiarów |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS I INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 2. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | TAK |  |
| 3. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | TAK Podać- kryterium |  |
| 4. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 5. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 7. | Bezpłatne przeglądy aparatu w czasie gwarancji w terminach i ilości zgodnych z zaleceniami producenta. W wypadku braku zaleceń producenta min. 1 przegląd co 12 m-cy. | TAK |  |
| 8. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 9. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | TAK, podać |  |
| 10. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 11. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | TAK |  |
| 12. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

.................... dnia .....................

……………...……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis(y) osoby(osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo