| # L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random Access), wolnostojący (nie typu benchtop) |  |  |
| 2 | System całkowicie otwarty lub zamknięty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej |  |  |
| 3 | Wydajność analizatora co najmniej 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę |  |  |
| 4 | Wydajność modułu ISE powyżej 160 oznaczeń na godzinę z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej lub pośredniej. Elektrody bezobsługowe (Na. K, Cl) |  |  |
| 5 | Możliwość oznaczania enzymów , substratów, pierwiastków, jonów (ISE) , białek specyficznych . |  |  |
| 6 | Minimum 5 wydzielonych pozycji na próbki CITO |  |  |
| 7 | Przedział odczynnikowy na minimum 45 miejsc. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych |  |  |
| 8 | Uzupełnianie odczynników w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) |  |  |
| 9 | Chłodzenie odczynników na pokładzie w warunkach temperatury lodówki . |  |  |
| 10 | Minimum 80 chłodzonych pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawanie próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora, |  |  |
| 11 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2ml. |  |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczenia próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m.in. dla stężonych kalibratorów |  |  |
| 13 | Detekcja poziomu odczynnika i próbki. Detektor obecności mikroskrzepu w badanej próbce. |  |  |
| 14 | Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie – 250 μl. |  |  |
| 15 | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda. Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne |  |  |
| 16 | UPS-y podtrzymujące pracę analizatora i komputera |  |  |
| 17 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |  |
| 18 | Zapewnienie usunięcia awarii przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę . ( Podać dane kontaktowe serwisantów) |  |  |
| 19 | Dostawa chłodni do przechowywania zestawów odczynnikowych |  |  |
| 20 | Jeśli analizator wymaga podłączenia do źródła wody, Oferent dostarcza stację uzdatniania wody oraz pokrywa koszty podłączenia analizatora i koszty zużycia wody (licznik zużycia wody). |  |  |
| 21 | Koszty eksploatacji stacji wody po stronie wykonawcy |  |  |
| 22 | Dwukierunkowa transmisja danych. Włączenie do LIS na koszt Oferenta |  |  |
| 23 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora. |  |  |
| 24 | Bezpłatny serwis gwarancyjny |  |  |
| 25 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego. |  |  |
| 26 | Analizator nie starszy niż z 2015 roku |  |  |
| 27 | Minimum 9 placówek szpitalnych pracujących 24 godziny/dobę na oferowanym analizatorze ( podać). |  |  |
| 28 | Oferent dostarczy aparat back up, kompatybilny odczynnikowo z analizatorem głównym ( możliwość wykorzystania tych samych odczynników ) |  |  |
| 29 | Analizator back up – nastołowy ( podyktowany warunkami lokalowymi laboratorium), ilość badań fotometrycznych nie mniej niż 200/godz. |  |  |

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Częstotliwość kalibracji modułu ISE |  | ●15 pkt.- częstotliwość kalibracji rzadziej niż co 3 tygodnie 0 pkt -częstotliwość kalibracji częściej niż co 3 tygodnie |
| 3 | Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu. |  | ●10 pkt za zużycie poniżej 3 litrów na godzinę; ●0 pkt. za zużycie powyżej 3 litrów |
| 4 | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego |  | ●TAK – 10 pkt ●NIE – 0 pkt |
| 5 | Analizator pracujący z kuwetami jednorazowymi wraz z chłodzeniem odczynników w temp. 4-8º C. |  | ●TAK – 5pkt ●NIE – 0pkt |