Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

(nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

Część 1

Nazwa analizatora ……………………………

Rok produkcji …………………………….….

| # L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random Access), wolnostojący (nie typu benchtop) | TAK |  |
| 2 | System całkowicie otwarty lub zamknięty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej | TAK |  |
| 3 | Wydajność analizatora co najmniej 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę | TAK |  |
| 4 | Wydajność modułu ISE powyżej 160 oznaczeń na godzinę z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej lub pośredniej. Elektrody bezobsługowe (Na. K, Cl) | TAK |  |
| 5 | Możliwość oznaczania enzymów , substratów, pierwiastków, jonów (ISE) , białek specyficznych . | TAK |  |
| 6 | Minimum 5 wydzielonych pozycji na próbki CITO | TAK |  |
| 7 | Przedział odczynnikowy na minimum 45 miejsc. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 8 | Uzupełnianie odczynników w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | TAK |  |
| 9 | Chłodzenie odczynników na pokładzie w warunkach temperatury lodówki . | TAK |  |
| 10 | Minimum 80 chłodzonych pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawanie próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora, | TAK |  |
| 11 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2ml. | TAK |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczenia próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m.in. dla stężonych kalibratorów | TAK |  |
| 13 | Detekcja poziomu odczynnika i próbki. Detektor obecności mikroskrzepu w badanej próbce. | TAK |  |
| 14 | Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie – 250 μl. | TAK |  |
| 15 | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda. Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | TAK |  |
| 16 | UPS-y podtrzymujące pracę analizatora i komputera | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 18 | Zapewnienie usunięcia awarii przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę . ( Podać dane kontaktowe serwisantów) | TAK |  |
| 19 | Dostawa chłodni do przechowywania zestawów odczynnikowych | TAK |  |
| 20 | Jeśli analizator wymaga podłączenia do źródła wody, Oferent dostarcza stację uzdatniania wody oraz pokrywa koszty podłączenia analizatora i koszty zużycia wody (licznik zużycia wody). | TAK |  |
| 21 | Koszty eksploatacji stacji wody po stronie wykonawcy | TAK |  |
| 22 | Dwukierunkowa transmisja danych. Włączenie do LIS na koszt Oferenta | TAK |  |
| 23 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora. | TAK |  |
| 24 | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK |  |
| 25 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 26 | Analizator nie starszy niż z 2015 roku | TAK |  |
| 27 | Oferent dostarczy aparat back up, kompatybilny odczynnikowo z analizatorem głównym ( możliwość wykorzystania tych samych odczynników ) | TAK |  |
| 28 | Analizator back up – nastołowy ( podyktowany warunkami lokalowymi laboratorium), ilość badań fotometrycznych nie mniej niż 200/godz. | TAK |  |

Część 2

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Punktacja | Parametr oferowany (wskazać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość kalibracji modułu ISE | - 15 pkt.- częstotliwość kalibracji rzadziej niż co 3 tygodnie - 0 pkt -częstotliwość kalibracji częściej niż co 3 tygodnie |  |
| 2 | Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu. | - 10 pkt - za zużycie poniżej 3 litrów na godzinę; - 0 pkt. - za zużycie powyżej 3 litrów |  |
| 3 | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego | - 10 pkt - TAK - 0 pkt. - NIE |  |
| 4 | Analizator pracujący z kuwetami jednorazowymi wraz z chłodzeniem odczynników w temp. 4-8º C. | - 5 pkt - TAK - 0 pkt. - NIE |  |
| 5 |  | Łączna ilość punktów (wartość należy wskazać w Formularzu oferty – załącznik nr 1) |  |

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Dokument wymaga podpisania przez osobę wskazaną w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającą pełnomocnictwo.

Dokument wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z zapisami SWZ.