Załącznik nr 3A

- Wykonawca:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

## Parametry  graniczne

Analizator do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – 1 szt.

Nazwa .................................................................................................

Typ...........................................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

| Lp. | Parametr / Warunek | Warunek Graniczny | Oferowane parametry – podać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | Tak |  |
| 3. | Ilość miejsc w aparacie min. 120 | Tak |  |
| 4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | Tak |  |
| 5. | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | Tak |  |
| 6. | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta | Tak |  |
| 7. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | Tak |  |
| 8. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego – MARCEL | Tak |  |
| 9. | Możliwości posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek | Tak |  |
| 10. | Producent posiada zwalidowaną, przez EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośredniego z dodanej próbki (RAST – Rapid Antimicrobial Susceptibility testing) | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 12. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków oraz podłoża bez inhibitorów antybiotyków w składzie | Tak |  |
| 13. | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta | Tak |  |
| 14. | Adres najbliższego punktu serwisowego, nr telefonu lub fax. | Podać |  |
| 15. | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym | Tak |  |
| 16. | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie aparat | Tak |  |
| 17. | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii. | Tak |  |
| 18. | Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego. | Tak |  |
| 19. | Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu. | Tak |  |
| 20. | Wizualna, jednoznaczna zmiana zabarwienia czujnika wraz z możliwością ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym (przed wstawieniem do aparatu) | Tak |  |
| 21 | Czułość analityczna /prób wykrywalności | Tak |  |
| 22 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych-potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 | Tak |  |
| 23 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 h. Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek | Tak |  |

……………………………………………………………………………

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.