Załącznik nr 3

- Wykonawca:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

WYMAGANIA DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO ORAZ PARAMETRY GRANICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

## Parametry  graniczne

- WYMAGANIA DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

PARAMETRY OCENIANE – Kryterium Jakość

| Lp. | PARAMETR | Sposób oceny | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora | Min. 10 dni – 15 pkt Od 9 dni do 5 dni – 5 pkt. Poniżej 5 dni – 0 pkt |  |
| 2. | Stabilność odczynnika do oznaczania APTT wyprodukowanego w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów minimum 5 dni na pokładzie analizatora. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Odczynnik do ATIII ciekły- trwałość co najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8 . | TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 5. | Stabilność kontroli po rekonstytucji minimum 24 godziny i możliwość zamrażania. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Łączna liczba punktów (poz. od 1 do 5 – kolumna 4) Wartość należy wpisać do załącznika nr 1 Formularz oferty |  |  |

- PARAMETRY GRANICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

Nazwa .................................................................................................

Typ...........................................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

| Lp | Właściwości aparatu | Opis aparatu sporządzony przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek. |  |
| 2. | Wydajność aparatu co najmniej 150 ozn./h (PT) |  |
| 3. | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny) |  |
| 4. | Szeroki panel oznaczeń (PT, APTT, Fibrynogen, met. Claussa, TT, czynniki krzepnięcia , białko C, białko S, D-Dimery, Plasminogen, Heparyna, antytrombina III, inhibitor plazminy, czynnik von Willebrandta) |  |
| 5. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji) |  |
| 6. | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu klasyczną metodą Claussa. |  |
| 7. | Czas określony za pomocą krzywej wykrzepiania optyczną techniką pomiaru. |  |
| 8. | Pamiętanie krzywych kalibracji |  |
| 9. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych nie wymagający manualnego przykładania kolejnych, pojedynczych próbek do okienka czytnika |  |
| 10. | Możliwość oznaczania prób zarówno w probówkach, bezpośrednio po odwirowaniu bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup” |  |
| 11. | Włączenie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu komputerowego |  |
| 12. | Czujnik poziomu odczynników i próbki |  |
| 13. | Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet (o pojemności minimum 240 kuwet ) do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 14. | Możliwość wstawiania na pokład odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, minimum 15 pozycji na odczynniki w tym minimum 4 pozycje chłodzone i z mieszaniem. |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia na pokładzie co najmniej 35 próbek, możliwość oznaczania próbki cito. |  |
| 16. | Obsługa przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego, klawiatury numerycznej i myszy. |  |
| 17. | Programowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa. |  |
| 18. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych. |  |
| 19. | Możliwość wykonywania badań pacjent po pacjencie. |  |
| 20. | Automatyczne wpisywanie i zapamiętywanie (bez udziału Użytkownika) wszystkich wyników dla osocza kontrolnego do bazy systemu kontroli jakości |  |
| 21. | Możliwość wydruku zarówno w konfiguracji „pacjent po pacjencie” jak i wydruków zbiorczych. |  |
| 22. | Możliwość wydruku krzywych kalibracyjnych |  |
| 23. | Możliwość podłączenia do sieci Szpitala, dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 24 | Serwis 24 godz./dobę/7dni w tygodniu |  |
| 25 | Wymiana analizatora po zaistnieniu 3 awarii w ciągu 6 miesięcy |  |
| 26. | Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o rekombinowaną tromboplastynę ludzką (ISI ok. 1.0). |  |
| 27. | Odczynnik do AT III ciekły |  |

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………………………………………

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.