Załącznik nr 3

- Wykonawca:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ( nazwa firmy, adres, NIP/REGON)

## Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla analizatorów hematologicznych

Analizator podstawowy:

Nazwa .................................................................................................

Typ...........................................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………….

- Analizator backup:

- Nazwa .................................................................................................

- Typ...........................................................................................................

- Producent/Firma.........................................................................................................

- Rok produkcji..............................................................................................................

- Kraj pochodzenia ………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry graniczne Odpowiedź TAK/NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa 2 analizatorów hematologicznych 5 Diff( pięcioparametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i w %),podstawowy: w komplecie z podajnikiem automatycznym, dostosowanym do różnego typu systemów pobrań materiału do badań, pomocniczy: bez podajnika. |  |  |
| 2 | Analizator główny nie starszy niż 2019 r., analizator backup nie starszy niż 2018 r. |  |  |
| 3 | Wydajność analizatorów minimum 60 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 4 | Pomiar minimum 28 diagnostycznych parametrów morfologii, raportowanych na wyniku i przesyłanych do systemu LIS: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#),LYMPH(%,#), MONO (%,#),EO(%,#), BASO(%,#),PLT, PDW, MPV, P-LCR,PCT, IG(%,#), odsetek mikrocytów i makrocytów |  |  |
| 5 | Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia mierzonych komórek |  |  |
| 6 | Technika pomiaru WBC w oparciu o cytometrię przepływową i pomiar optyczny |  |  |
| 7 | Płynne progi dyskryminacyjne |  |  |
| 8 | Jeden z analizatorów wyposażony w dedykowany tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez użycia dodatkowych odczynników. |  |  |
| 9 | Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych przez analizator (płyny z jam ciała , PMR) w trybie otwartej mikroprobówki ≤ 250 µl, potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta oferowanych analizatorów |  |  |
| 10 | Dodatkowy tryb WBC przy próbkach leukopenicznych (LOW WBC), możliwość dodatkowej weryfikacji przy niskim stężeniu leukocytów oraz manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora |  |  |
| 11 | Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC – w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów. |  |  |
| 12 | Liniowość pomiaru- bez wstępnego rozcieńczenia: RBC min 7 000 000/mikrolitr, WBC min 300 000/mikrolitr, płytki min 4 000 000/mikrolitr, hemoglobina min 24 g/dl |  |  |
| 13 | Graficzne przedstawienie wyników w postaci histogramów i skatergramów. |  |  |
| 14 | Flagowanie wyników patologicznych razem z komunikatami opisującymi podstawowe patologie |  |  |
| 15 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm, w zależności od wieku i płci |  |  |
| 16 | Archiwizacja danych w analizatorze minimum 10 000 wyników (dane numeryczne i graficzne) |  |  |
| 17 | Mieszadło wbudowane w analizator, przygotowujące krew przed analizą (dotyczy aparatu z podajnikiem) |  |  |
| 18 | Oprogramowanie własne analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jeningsa, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne. |  |  |
| 19 | Termin ważności nieotwartych odczynników nie krótszy niż 6 m-cy ( poza krwią kontrolną) |  |  |
| 20 | Odczynniki bezcyjankowe. |  |  |
| 21 | Monitorowanie ilości dostępnych odczynników |  |  |
| 22 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |  |
| 23 | Możliwość oznaczania i raportowania na wyniku pacjenta niedojrzałych granulocytów w wartościach % i # oraz odsetka mikrocytów oraz przesyłanie ww. parametrów do systemu LIS jako parametry IVD. |  |  |
| 24 | Wbudowany w oprogramowanie własne analizatorów system kontroli jakości - możliwość przedstawienia graficznego wyników i ich statystycznej oceny |  |  |
| 25 | Drukarka zewnętrzna do wydruku wyników kontrolnych i pacjenta |  |  |
| 26 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych |  |  |
| 27 | Zabezpieczenie pracy przed spadkiem napięcia (UPS wewnętrzny lub zewnętrzny). |  |  |
| 28 | Bezpłatny serwis. |  |  |
| 29 | Serwis 7 dni w tygodniu 24 godz./dobę; w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 godzin właściciel sprzętu zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt; przy awarii dłuższej niż 10 dni roboczych właściciel sprzętu dostarcza sprzęt zastępczy. W przypadku wystąpienie 3 awarii w ciągu 6 miesięcy firma zobowiązuje się wymienić aparat. |  |  |
| 30 | Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu systemu i odczynników na terenie Polski |  |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim- dostarczona w dniu instalacji analizatorów |  |  |
| 32 | Oba analizatory pracujące na tych samych odczynnikach, które można stosować zamiennie na aparatach. |  |  |
| 33 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne |  |  |
| 34 | Aparaty z dwustronną komunikacją , włączenie analizatorów do laboratoryjnej sieci informatycznej leży po stronie oferenta (łącznie z kosztami włączenia) |  |  |
| 35 | Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora oraz merytoryczna pomoc w trakcie trwania umowy |  |  |
| 36 | Analizator musi posiadać świadectwo CE dopuszczające urządzenie do obrotu dołączone do dostawy aparatu. |  |  |
| 37 | Wykonawca dostarczy min. 5 opinii (referencji) od Użytkowników oferowanych przez Wykonawcę analizatorów, pracujących od min. 3 lat na terenie Polski w systemie całodobowym. |  |  |
| 38 | Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej w w/w zakresie, przez cały okres użytkowania analizatora oraz materiały naukowe w postaci opisów przypadków klinicznych zawierających przykłady patologicznych wyników i ich omówienie, opracowanych dla oferowanych analizatorów. |  |  |

UWAGA:  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych zostanie odrzucona.

Informacje podane przez Wykonawcę do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym:

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | TAK/NIE | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola on-line z automatycznym wysyłaniem wyników bezpośrednio z analizatora, z możliwością wydruku raportów miesięcznych i uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa raz w roku | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora umożliwiająca w razie pojawienia się błędów wyświetlenie sposóbu konserwacji i działań naprawczych związanych z obsługą analizatorów. | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Hematokryt mierzony a nie wyliczany | Tak – 7 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Autoryzowany serwis producenta analizatorów z doświadczeniem serwisu min. 5-letnim w serwisowaniu oferowanych aparatów, potwierdzony certyfikatem producenta | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Łączna liczba punktów (wartość należy wpisać w Załączniku nr 1) |  |  |

Oświadczam, że wyżej wymieniony kompletny analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone powyżej.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.