Załącznik nr 2/1

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 32/2018

Zadanie nr 1: Inkubator do opieki nad noworodkiem w ilości 2 sztuk.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać co zapewnia inkubator) | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 6000 cm2 | TAK |  |
| 1.3 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm | TAK |  |
| 1.4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.5 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD min 6”, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 2 | Kopuła inkubatora |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.2 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 2.3 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | TAK |  |
| 2.3.1 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . | TAK |  |
| 2.4 | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk | TAK |  |
| 2.5 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK 8 sztuk |  |
| 2.6 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | TAK |  |
| 2.7 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | TAK |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 2.9 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.9.1 | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.10 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora | TAK ≤ 45 dB |  |
| 2.11 | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścian kopuły do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 2.12 | Elektrostatyczny filtr powietrza z łatwym dostępem oraz oceną wzrokową jego zużycia | TAK |  |
| 3 | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
| 3.4 | Możliwość stosowania jednorazowych (jednopacjentowych) zestawów do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | TAK |  |
| 4 | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 23 – 38°C |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 34–38,0°C |  |
| 5 | Monitorowanie |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 5.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |
| 6.0 | Tlenoterapia |  |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | TAK |  |
| 6.2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |
| 6 | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 6.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 6.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 6.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 6.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7 | Eksploatacja |  |  |
| 7.1 | Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 7.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie |  |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 8.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8.4 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |
| 8.5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |
| 8.6 | Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | TAK 5 sztuk |  |
| 8.7 | Szafka | TAK 1 sztuka |  |
| 8.8 | Możliwosc rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo | TAK |  |
| 8.9 | Mozliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g | TAK |  |
| 9. WARUNKI SERWISOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 9.1. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 9.2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 9.3. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 9.4. | Okres gwarancji- minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak, podać |  |
| 9.5. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK, podać |  |
| 9.6. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 9.7. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 9.8. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 9.9. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 9.10. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 9.11. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – min. 3 punkty. | Tak |  |
| 9.12. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 9.13. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 9.14. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | - Tak, załączyć |  |
| 9.15. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | - Tak, załączyć |  |

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo