Załącznik nr 2/3

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 32/2018

Zadanie nr 3: Stanowisko do resuscytacji noworodka w ilości 1 sztuki.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wymiary zewnętrzne maksymalne ( szerokość x głębokość x wysokość) 64 x 114 x 197 | Podać |  |
| 1.3 | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości +/-10cm | TAK |  |
| 1.4 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). | TAK |  |
| 1.5 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej min. o kąt 170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK |  |
| 1.6 | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny |  |  |
| 1.8 | Ręczna regulacja temperatury grzania | TAK |  |
| 1.9 | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w min. zakresie 34-38ºC | TAK |  |
| 1.10 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC | TAK |  |
| 1.11 | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC | TAK |  |
| 1.12 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) Minimum zakres ± 13º | TAK |  |
| 1.13 | Wymiary materacyka dla noworodka min. 700 x 500 mm - poziomica w platformie inkubatora | TAK |  |
| 1.14 | Ścianki boczne leża: |  |  |
|  | wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV | TAK |  |
|  | odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki) | TAK |  |
|  | przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) wszystkie ścianki wyjmowane do dezynfekcji bez użycia narzędzi (min. 3 ścianki) | TAK |  |
|  |  | TAK TAK TAK |  |
| 1.15 | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika | TAK |  |
| 1.16 | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR | TAK |  |
| 2 | Alarmy |  |  |
| 2.1 | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 2.1.1 | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 2.2 | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo | TAK |  |
| 2.3 | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika | TAK |  |
| 2.4 | Zanik napięcia zasilającego | TAK |  |
| 2.5 | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp | TAK |  |
| 2.6 | Inne alarmy | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |
| 3.1 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w co najmniej 4 interwałach czasowych. | TAK |  |
| 3.2 | krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK |  |
| 3.3 | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, | TAK |  |
| 3.4 | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk | TAK |  |
| 3.5 | krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK |  |
| 3.6 | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem oraz ssakiem, – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | WARUNKI SERWISOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |
| 4.1. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 4.2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 4.3. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 4.4. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji . | Tak, podać |  |
| 4.5. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK, podać |  |
| 4.6. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 4.7. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 4.8. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 4.9. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 4.10. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - min 3 punkty |  |  |
| 4.11. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 4.12. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 4.13. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 4.14. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | # Tak, załączyć |  |
| 4.15. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | # Tak, załączyć |  |

………………………………………….

miejscowość, data

………..................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo