Załącznik nr 2/2

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 8/2018

Zadanie nr 2:  Aparat do ogrzewania pacjenta w ilości 1 sztuki.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji :

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Urządzenie zapewniające utrzymanie właściwej temperatury ciała pacjenta i ochrona przed zjawiskiem hipotermii zarówno. | Tak |  |
| 2. | Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | System ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. | Tak |  |
| 4. | Cztery zakresy regulacji temperatury: - pokojowa - niska: 32 stC /+1stC - średnia:38 stC/+1stC - wysoka:43 stC/+1stC | Tak |  |
| 5. | Filtr wewnętrzny 0,2 mikrona | Tak |  |
| 6. | Dwie prędkości przepływu powietrza. | Tak |  |
| 7. | Przepływ powietrza: max.23l/s | Tak |  |
| 8. | Zabezpieczenia: system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych. | Tak |  |
| 9. | Urządzenie posiadające łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii: - czasu trwania ogrzewania pacjenta, - zbyt wysokiej temperatury, - nieprawidłowości podczas stosowania - widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia. | Tak |  |
| 10. | Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta. | Tak |  |
| 11. | Urządzenie posiadające możliwość jednoczesnego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą sprali grzewczej. | Tak |  |
| 12. | Urządzenie posiadające czujniki temperatury z możliwością stosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta. | Tak |  |
| 13. | Wymiary ogrzewacza (wys. gł. szer.): 33cm/33cm/35 cm/+- 3 cm | Tak |  |
| 14. | Masa urządzenia: max 7,5 kg | Tak |  |
| 15. | Wąż grzewczy o dł. min 2 m | Tak |  |
| 16. | Przewód (kabel); długość min.4,5 m | Tak |  |
| 17. | Termostat: - niezależny obwód elektryczny; - przerwanie termiczne WYŁĄCZA element grzejny, zapewniając utrzymanie temperatury na końcu węża poniżej 56 st.C; - rezerwowe zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temperatury przy wlocie węża. | Tak |  |
| 18. | Możliwość demontażu urządzenia z podstawy jezdnej. | Tak |  |
| 19. | Wózek na kółkach z mechanizmem blokującym koła. | Tak |  |
| II. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 3. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 4. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 5. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK, podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 8. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 9. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 10. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 11. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 12. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 13. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | # Tak, załączyć |  |
| 14. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | # Tak, załączyć |  |

………………………………………….

miejscowość, data

………..................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo