Załącznik nr 2/4

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 8/2018

Zadanie nr 4: Pulsoksymetr w ilości 1 sztuki.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OGÓLNE |  |  |
|  | Przenośny pulsoksymetr cyfrowy z technologią pomiaru SpO2 i pulsu o zasilaniu sieciowo-cyfrowym. | TAK |  |
|  | Stosowany do pomiarów chwilowych i czasowego monitorowania saturacji i pulsu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. | TAK |  |
|  | Cyfrowa technologia obróbki sygnału i redukcji zakłóceń gwarantująca wysoką dokładność pomiarów u pacjentów ruchliwych lub o niskiej perfuzji. | TAK |  |
|  | Duże, cyfrowe wyświetlacze LED. | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych do komputera. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnału pulsu i alarmów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik siły sygnału i jakości perfuzji. | TAK |  |
|  | Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy (pediatryczny i dla dorosłych) | TAK |  |
|  | Waga do 1 kg | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 16h | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzny akumulator, zasilacz 230 VAC | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pulsu: 18-321 ppm, dokładność +/-3% +/- 1cyfra | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%, dokładność +/- 2 cyfry w zakresie 70-100%. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| II. WARUNKI SERWISOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 3. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 4. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 5. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK, podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 8. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 9. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 10. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 11. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 12. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 13. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | # Tak, załączyć |  |
| 14. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | # Tak, załączyć |  |

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo