Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………..

( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

PARAMETRY GRANICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO.

Producent /Firma:                                                                          Typ aparatu:

Kraj pochodzenia:		                                              Rok produkcji:

| # Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random Access), wolnostojący (nie typu benchtop). | Tak |  |
| 2. | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej. | ## Tak |  |
| 3. | Wydajność analizatora co najmniej 500 oznaczeń fotometrycznych na godzinę. | Tak |  |
| 4. | Wydajność modułu ISE powyżej 160 oznaczeń na godzinę z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej. Elektrody bezobsługowe. | Tak |  |
| 5. | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, pierwiastków, jonów (ISE), białek specyficznych, leków i narkotyków. | Tak |  |
| 6. | Minimum 5 wydzielonych pozycji na próbki CITO. | Tak |  |
| 7. | Przedział odczynnikowy na minimum 45 miejsc. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych. | Tak |  |
| 8.. | Uzupełnianie odczynników w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.). | Tak |  |
| 9 | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8°C. | Tak |  |
| 10. | Minimum 80 chłodzonych pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawanie próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora. | Tak |  |
| 11. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2ml. | Tak |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczenia próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m.in. dla stężonych kalibratorów | Tak |  |
| 13. | Detekcja poziomu odczynnika i próbki. Detektor obecności mikroskrzepu w badanej próbce. | Tak |  |
| 14. | Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie – 250 μl. | Tak |  |
| 15. | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda. Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne. | Tak |  |
| 16. | UPS-y podtrzymujące pracę analizatora i komputera. | Tak |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | Tak |  |
| 18. | Zapewnienie usunięcia awarii przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. (Podać dane kontaktowe serwisantów). | Tak |  |
| 19. | Dostawa chłodni do przechowywania zestawów odczynnikowych. | Tak |  |
| 20. | Jeśli analizator wymaga podłączenia do źródła wody. Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody oraz pokrywa koszty podłączenia analizatora i koszty zużycia wody (licznik zużycia wody). | Tak |  |
| 21. | Koszty eksploatacji stacji wody po stronie Wykonawcy. | Tak |  |
| 22. | Dwukierunkowa transmisja danych. Włączenie do LIS na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 23. | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora. | Tak |  |
| 24. | Bezpłatny serwis gwarancyjny. | Tak |  |
| 25. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
| 26. | Dostawa chłodni do przechowywania zestawów odczynnikowych | Tak |  |
| 27. | Analizator nie starszy niż z 2015 roku | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Informacje podane przez Wykonawcę do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym:

Wymagania dla automatycznego analizatora biochemicznego - PARAMETRY OCENIANE:

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | SPOSÓB OCENY | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodzone pozycje dla kalibratorów, surowic kontrolnych, odczynników i próbek badanych | - za chłodzone wszystkie pozycje- 10 pkt - za pozycje odczynnikowe i próbki badane- 5 pkt |  |
| 2. | Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu. | - za zużycie poniżej 3 litrów wody/h- 10 pkt - za zużycie od 3 do10 litrów wody/h- 5 pkt - za zużycie powyżej 10 litrów wody/h- 0 pkt |  |
| 3. | Osobne pozycje na surowice kontrolne, kalibratory, odczynniki i próbki badane. | - za osobne pozycje- 10 pkt - pozostałe- 0 pkt |  |
| 4. | Kuwety jednorazowe. | - za kuwety jednorazowe- 10 pkt - kuwety myte- 0 pkt |  |

.......................... dnia ..............................

………………………………………………

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo