Pakiet nr 3                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 3

Szczegółowa oferta cenowa:

Papiery włókniny

| Nr . | Nazwa | Producent | Nr Katalogowy lub symbol katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poliestrowo-polipropylenowe torebki osłonowe posterylizacyjne rozmiar 420x700 |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Poliestrowo-polipropylenowe torebki osłonowe posterylizacyjne rozmiar 400x550 |  |  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Poliestrowo-polipropylenowe torebki osłonowe posterylizacyjne rozmiar 205x300 |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier krepowany biały rozmiar 50x 50 cm opakowanie 500 szt. |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier krepowany biały rozmiar 75x 75 cm opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier krepowany biały rozmiar 100x 100 cm opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier krepowany biały rozmiar 120x 120 cm. opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier krepowany zielony rozmiar 50x 50 cm opakowanie 500 szt. |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier krepowany zielony rozmiar 75x75 cm opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier krepowany zielony rozmiar 100x 100 cm opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier krepowany zielony rozmiar 120x 120 cm opakowanie 250 szt. |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną rozmiar 19 mm/50 mb |  |  | Rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 13. | Taśma neutralna rozmiar 19 mm/50 mb, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju |  |  | Rolka | 150 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych rozmiar 250x480 mm z zakładką. Gramatura papiru 107 g/m2 Opakowanie 500 szt. |  |  | Op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych rozmiar 300x500 mm, gramatura papieru 70 g/m2, zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05 |  |  | Op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 16. | Jednorazowe plastikowe przeźroczyste osłonki na narzędzia wytrzymujące temp. 134St C. szerokość narzędzia do 10 mm, szerokość nacięcia 15 mm, długość robocza 60 mm |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Jednorazowe plastikowe przeźroczyste osłonki na narzędzia wytrzymujące temp. 134St C. szerokość narzędzia do 25 mm, szerokość nacięcia 30 mm, długość robocza 105 mm |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowe plastikowe przeźroczyste osłonki na narzędzia wytrzymujące temp. 134St C. szerokość narzędzia do 50 mm, szerokość nacięcia 55 mm, długość robocza 140 mm |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  3:

Brutto : …………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………)

Netto:  ……………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………)

*UWAGA: w przypadku nie nadania numeru katalogowego dla danego asortymentu przez producenta należy podawać symbol katalogowy producenta.

Wymagania:

- Torebki osłonowe – parametry wymagane

Osłonowe torebki, wielowarstwowy laminat poliestrowo- polipropylenowy PET/PP ( o grubości 12/50 mikronów). Zgrzewane za pomocą zgrzewarek impulsowych lub rolkowych. Całkowita szerokość potrójnego zgrzewu  minimum 6 mm. Wytrzymałość zgrzewu minimum 1,5 N/15mm. Właściwy kierunek otwierania  zaznaczony na każdej torebce. Zastosowane materiały  dopuszczone do używania w kontakcie z produktami spożywczymi i lekarstwami przez niemiecki BGA i amerykańską FDA.

- Papier sterylizacyjny – parametry wymagane

włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2. Dołączyć: Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności zatwierdzona przez jednostkę notyfikującą, zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt.

- Taśma ze wskaźnikiem

Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19 mm x 50m, Typ I wg ISO 11140-1., oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informację dotyczącą użycia i interpretacji wyników, wytrzymała  na  rozerwanie  i  rozciąganie,  wodoodporna,  elastyczna,  usuwana  bez  pozostałości  kleju.  Wskaźnik  chemiczny  powinien  zajmować  co najmniej  30%  powierzchni  taśmy

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej