Pakiet  nr 2                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 2/2

Szczegółowa oferta cenowa:

Rękawy foliowo – papierowe płaskie /S/ Długość rolki 200 m.b.

| LP. |  | Szerokość rękawa | Producent | *Numer katalogowy lub symbol katalogowy | Ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 50 mm |  |  | 16 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 mm |  |  | 35 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 100 mm |  |  | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 125 mm |  |  | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 150 mm |  |  | 50 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 200 mm |  |  | 25 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 250 mm |  |  | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 300 mm |  |  | 20rolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rękawy foliowo – papierowe z fałdą /S/ Długość rolki 100 m.

| LP. |  | Szerokość rękawa | Producent | *Numer katalogowy lub symbol katalogowy | Ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 150 mm |  |  | 8 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 200 mm |  |  | 10 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 300 mm |  |  | 3 rolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  2:

Brutto : …………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………)

Netto:  ……………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………)

*UWAGA: w przypadku nie nadania numeru katalogowego dla danego asortymentu przez producenta należy podawać symbol katalogowy producenta.

Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2:

1. papier o gramaturze 70 g/m2 (PN EN 868-3), kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%

b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %

c) wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach

d) przenikanie powietrza [1,47 kPa] niemniej niż 12 μm/Pa*s

2. folia siedmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:

a) przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

b) zgrzewalna w temperaturze 150 –190 0 C

3. potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację notyfikowaną

4. wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

5. jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

6. ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej