Załącznik nr 2/3

Pakiet nr 3

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt | Cena jedn. netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka prosta wąska kompresyjna, blokowana. 5-12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Materiał: Stop Tytanu | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt do cerklarzu, o średnicy Ø 3,5 mm. Materiał: Stop Tytanu | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt do cerklarzu, o średnicy Ø 5,0 mm. Materiał: Stop Tytanu | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut do cerklarzu, materiał tytan | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertła jednorazowe sterylne do usuwania wkrętów | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śrubopłytka dynamiczna DHS, o kącie szyjkowo-trzonowym w zakresie 130°-140°. Płytka zwykła 2-20 otworów, zakres długości 68mm-356mm, ze skokiem co 16mm w zależności od ilości otworów dla płyt 2-6 otworów i co 32mm dla płyt 6-12 otworów, blokowana za pomocą zespalającej śruby doszyjkowej. Szerokość płyt 19mm. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śrubopłytka dynamiczna DCS 95°. Płytka zwykła 4-20 otworów, zakres długości 86mm-342mm, ze skokiem co 32mm dla płyt 4-14 otworów w zależności od ilości otworów, blokowana za pomocą śruby zespalającej. Szerokość płyt 16mm. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka nakrętarzowa, stabilizująca krętarz, współpracująca ze śrubopłytką DHS. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba zespalająca zwykła i gąbczasta, kaniulowana, w zakresie długości 55-120mm.Długość gwintu 27mm, średnica 16mm dla śruby gąbczastej. Długość gwintu 18mm lub 27mm i średnica 12,5mm dla śruby zwykłej. Wykonana ze stali nierdzewnej. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba kompresyjna o długości 31mm, wykonana ze stali nierdzewnej. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręty korowe blokowane | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkręty korowe | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 3 :

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………..…………..

Podpis Wykonawcy