Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

PARAMETRY GRANICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO.

Producent /Firma:                                                                  Typ aparatu:

Kraj pochodzenia:		                                       Rok produkcji:

|  | Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane/opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek. |  |  |
| 2. | Wydajność aparatu co najmniej 150 ozn./h (PT) |  |  |
| 3. | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny) |  |  |
| 4. | Szeroki panel oznaczeń (PT, APTT, Fibrynogen, met. Claussa, TT, czynniki krzepnięcia , białko C, białko S, D-Dimery, Plasminogen, Heparyna, antytrombina III, inhibitor plazminy, czynnik von Willebrandta) |  |  |
| 5. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji) |  |  |
| 6. | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. |  |  |
| 7. | Czas określony za pomocą krzywej wykrzepiania optyczną techniką pomiaru. |  |  |
| 8. | Pamiętanie krzywych kalibracji |  |  |
| 9. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych nie wymagający manualnego przykładania kolejnych, pojedynczych próbek do okienka czytnika |  |  |
| 10. | Możliwość wskazania prób zarówno w probówkach, bezpośrednio po odwirowaniu bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup” |  |  |
| 11. | Włączenie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu komputerowego |  |  |
| 12. | Czujnik poziomu odczynników i próbki |  |  |
| 13. | Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet (o pojemności minimum 240 kuwet ) do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |  |
| 14. | Możliwość wstawiania na pokład odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, minimum 15 pozycji na odczynniki w tym 4 pozycje chłodzone i z mieszaniem. |  |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia na pokładzie co najmniej 35 próbek, możliwość oznaczania próbki cito. |  |  |
| 16. | Obsługa przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego, klawiatury numerycznej i myszy. |  |  |
| 17. | Programowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa. |  |  |
| 18. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych. |  |  |
| 19. | Możliwość wykonywania badań pacjent po pacjencie. |  |  |
| 20. | Automatyczne wpisywanie i zapamiętywanie (bez udziału Użytkownika) wszystkich wyników dla osocza kontrolnego do bazy systemu kontroli jakości |  |  |
| 21. | Możliwość wydruku zarówno w konfiguracji „pacjent po pacjencie” jak i wydruków zbiorczych. |  |  |
| 22. | Możliwość wydruku krzywych kalibracyjnych |  |  |
| 23. | Możliwość podłączenia do sieci Szpitala, dwukierunkowa transmisja danych |  |  |
| 24. | Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o rekombinowaną tromboplastynę ludzką (ISI ok. 1.0). |  |  |
| 25. | Odczynnik do AT III ciekły – trwałość co najmniej 4 tyg. w temperaturze lodówki |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Informacje podane przez Wykonawcę do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym:

Wymagania dla automatycznego analizatora koagulologicznego - PARAMETRY OCENIANE:

| Lp. | PARAMETR | SPOSÓB OCENY | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora | min. 10 dni – 20 pkt min. 5 dni – 10 pkt poniżej 5 dni – 0 pkt |  |
| 2. | Stabilność odczynnika do oznaczania APTT na pokładzie analizatora | min. 5 dni – 20 pkt poniżej 5 dni – 0 pkt |  |

.......................... dnia ..............................

………………………………………………

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo